Legjobb mérési képesség

| Sor-szám | Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése | Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány | Legjobb mérési képesség | A mérési bizonytalanság megadásának módja | Megjegy- zés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Digitális feszültség- és szintmérők Egyenfeszültség mérők 1.2 Váltakozó feszültség mérők 1.3 Szintmérők (szimmetrikus bemenet) 50, 75, 100, 120, 135, 150 és 200 ( | (0 – 320) mV (0.32 – 3.2) V (3.2 – 32) V (32 – 320) V (320 – 1050) V (0 – 0.32) V 10 Hz 100 kHz (0.32 – 3.2) V 10 Hz 100 kHz (3.2 – 32) V 10 Hz 100 kHz (32 – 105) V 10 Hz 100 kHz (105 – 320) V 40 Hz 10 kHz (320 – 800) V 40 Hz 10 kHz (800 – 1050) V 40 Hz 10 kHz (0 – 1.1) V 10 Hz 100 kHz (0 – 1.1) V 10 Hz 10 kHz | 37 (V 370 (V 3.9 mV 39 mV 130 mV 190 (V 1.0 mV 1.9 mV 10 mV 19 mV 170 mV 62 mV 550 mV 87 mV 520 mV 570 mV 920 mV 800 mV 1.3 V 0.12 dB 0.12 dB | k = 2 | Legjobb mé-rési képes-ség a felső méréshatárokon LMK a teljes tartományban |

| Sor-szám | Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése | Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány | Legjobb mérési képesség | A mérési bizonytalanság megadásának módja | Megjegy- zés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Digitális árammérők 2.1 Egyenáram mérők 2.2 Váltakozó áram mérők | (0 – 320) (A (0.32 – 3.2) mA (3.2 – 32) mA (32 – 320) mA (0.32 – 3.2) A (3.2 – 10.5) A (10.5 – 20) A (0 – 320) (A 10 Hz 30 kHz (0.32 – 3.2) mA 10 Hz 30 kHz (3.2 – 32) mA 10 Hz 30 kHz (32 – 320) mA 10 Hz 30 kHz (0.32 – 3.2) A 10 Hz 10 kHz (3.2 – 10.5) A 10 Hz 10 kHz (10.5 – 20) A 10 Hz 10 kHz | 0.10 (A 0.98 (A 9.9 (A 100 (A 2.5 mA 8.2 mA 12 mA 0.62 (A 4.4 (A 3.2 (A 13 (A 33 (A 120 (A 360 (A 1.0 mA 4.5 mA 12 mA 28 mA 72 mA 55 mA 140 mA | k = 2 | Legjobb mé-rési képes-ség a felső méréshatá-rokon |
| 3. | Szint- és frekvencia generátorok 3.1 Szintgenerátorok aszimmetrikus kimenettel 3.2 Szintgenerátorok szimmetrikus kimenettel 50, 75 és 100 ( kimeneti impedancia 120, 135 és 150 ( kimeneti impedancia 200 ( kimeneti impedancia 600 ( kimeneti impedancia 3.3 Frekvencia generátorok impulzus kimenőjellel | 50 mV – 300 V 10 Hz 30 MHz 50 mV – 1.1 V 10 Hz 3.2 MHz 50 mV – 1.1 V 10 Hz 320 kHz 50 mV – 1.1 V 10 Hz 100 kHz 50 mV – 1.1 V 10 Hz 10 kHz 10 Hz – 100 MHz | 0.72 % 1.5 % 1.5 % 1.5 % 1.5 % 13 ppm | k = 2 | LMK a mért értékre vonatkoztatva |
| Sor-szám | Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése | Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány | Legjobb mérési képesség | A mérési bizonytalanság megadásának módja | Megjegy- zés |
| 4. | Digitális ellenállásmérők | (0 – 40) ( (40 – 400) ( (400 – 4000) ( (4 – 40) k( (40 – 400) k( (0.4 – 4) M( (4 – 40) M( (40 – 400) M( | 48 m( 150 m( 1.4 ( 14 ( 150 ( 1.5 k( 28 k( 340 k( | k = 2 | Legjobb mé-rési képes-ség a felső méréshatá-rokon |
| 5. | Digitális kapacitásmérők | 0.5 nF – 4 nF 4 nF – 40 nF 40 nF – 400 nF 400 nF – 4 (F 4 (F – 40 (F 40 (F – 400 (F 400 (F – 4000 (F | 31 pF 170 pF 1.6 nF 20 nF 250 nF 2.5 (F 25 (F | k = 2 | Legjobb mé-rési képes-ség a felső méréshatá-rokon |
| 6. | Szigetelési ellenállásmérők Szigetelési ellenállás Mérőfeszültség | 30 ( – 300 k( 1 M( – 10 M( 30 M( – 300 M( 0 V – 1000 V | 0.12 % 1.2 % 1.6 % lásd 1.1 pont | k = 2 | LMK a mért értékre vonatkoztatva |
| 7. | Frekvenciamérők Frekvencia mérés Periódusidő mérés Időalap frekvencia | 10 Hz – 1 MHz 100 ms – 1 (s 100 kHz – 10 MHz | 0.66 ppm (6 digit kijelzés esetén) 0.03 ppm (7 digit kijelzés esetén) | k = 2 | LMK a mért értékre vonatkoztatva |